Руководство по эксплуатации

Озонатор воздуха предназначен для выработки газообразного озона, применяемого для дезинфекции и дезодорации воздуха, дезинфицирующей обработки технологических помещений, складов, холодильных камер, технологического оборудования (в том числе емкостей и труб), уничтожения поверхностной плесени и дефенолизации помещений.

Обработка озоном пищевых продуктов (в том числе фруктов и овощей) позволяет увеличить срок их хранения без потери потребительских свойств.

По бактерицидному воздействию на микроорганизмы, озон превосходит ультрафиолетовое излучение кварцевых ламп и может успешно заменять хлорсодержащие антисептики.

ВНИМАНИЕ: ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ОЗОНА ОПАСНА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!

Озонатор предназначен для работы в следующих условиях:

-интервал температур от минус 10 до +40°С;

-относительная влажность воздуха не более 80%. Способ защиты от поражения электрическим током - по классу 1 ГОСТ 27570.0-87.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Основные технические данные озонатора приведены в таблице 1.

Таблица

| № | Наименование параметров | Величина параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питающей сети частотой 50 Гц. В | 220 |
| 2 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 250 |
| 3 | Производительность, г/час | 8±2 |
| 4 | Управление | от переключателя-таймера |
| 5 | Режимы управления (включение/отключение): автоматический (программируемый) | до 7 программ в неделю ; (в сутки) |
| 6 | Габаритные размеры, мм, не более | 388х210х245 |
| 7 | Масса озонатора, кг, не более | 16 |

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность озонатора должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озонатор воздуха | ИВЦР. 632424. 001 | 1 |
| 2 | Вставка плавкая ВПТ6-12 | ОЮО. 481.021 ТУ | 2 |
| 3 | Вставка плавкая ВПТ6-2 | ОЮО.481.021.ТУ | 1 |
| 4 | Переключатель - таймер | WT - 370D | 1 |
| 5 | Упаковка | ИВЦР. 305642. 001 | 1 |

3. ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1. Правила хранения

3.1.1. Озонатор должен храниться в сухом помещении при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25°С. Не допускается хранить в этом же помещении химикаты и другие материалы, вызывающие коррозию.

3.1.2. Допустимый срок хранения озонатора в упаковке и консервации изготовителя — 1 год.

3.2. Гарантии изготовителя

3.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие озонатора требованиям технических условий ИВЦР.632424.001ТУ при соблюдении потребителем условии эксплуатации и хранения.

3.2.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления, включая время хранения на складе.

3.2.3. Гарантийные сроки на комплектующие и составные части в соответствии с техническими условиями на них.

3.2.4. Изготовитель устраняет за свой счет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. На двери озонатора отгравирована надпись:

ВНИМАНИЕ:

НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПРИ СНЯТОЙ КРЫШКЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ОЗОНАТОРЕ!

4.2.  Категорически запрещается:

-включать озонатор персоналу, не имеющему квалификации или не подготовленному для работы с данным прибором;

-включать озонатор без его надежного заземления;

-находиться в помещении во время работы озонатора;

-использовать озонатор во взрывоопасных и пожароопасных помещениях;

-использовать озонатор при влажности воздуха более 80% и при наличии токопроводящей пыли;

-включать озонатор при снятой крышке;

-включать озонатор при повреждении решеток;

-самостоятельно устранять какие-либо неисправности озонатора, возникшие в процессе эксплуатации, кроме замены вставок плавких.

4.3. Заходить в помещение после окончания работы озонатора разрешается только при условии проветривания.

4.4. Все ремонтные работы с озонатором должны производиться только специалистами ремонтного предприятия после отключения его от питающей сети, т.к. к озонирующему элементу подводится напряжение 15 кВ.

4.5. Помещение, где используется озонатор, должно быть оборудовано противопожарной сигнализацией.

4.6. По мере накопления пыли на решетках, ее следует удалить.

6. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Устройство и принцип работы

6.1.1. Конструктивно озонатор выполнен в виде переносного малогабаритного прибора и включает в себя следующие основные узлы и элементы: корпус, металлостеклянный озонирующий элемент, высоковольтный трансформатор, вентилятор, плату управления и защиты, переключатель - таймер. На передней панели установлены выключатель озонатора и выполнена решетка для забора воздуха. На задней стенке установлены три держателя вставок плавких, закрытых скобками, зажим для заземления, решетка для выхода озоно-воздушной смеси и дверь отсека для шнура питания.

6.1.2. Озонатор построен по принципу образования озона из кислорода воздуха при воздействии тлеющего электрического разряда. Забор воздуха осуществляется вентилятором через решетку на передней панели, а выход озоно-воздушной смеси от озонирующего элемента через решетку на задней стенке озонатора.

6.1.3. Установка времени включения и отключения озонатора осуществляется от переключателя - таймера. Переключатель - таймер позволяет автоматически включать и отключать озонатор в любое время в течение суток или всей недели (до 7 программ) по заданной программе.

Примечание. Выбор режимов озонирования приведен в Приложении А, инструкция по применению переключателя - таймера в Приложении Б.

6.2. Подготовка к работе

6.2.1. После хранения озонатора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях его можно включать в сеть не ранее, чем через 1 2 ч пребывания при комнатной температуре.

6.2.2. Установить озонатор в защищенном от пыли и влаги месте. Расстояние от ближайших предметов до задней стенки должно быть не менее 50 см, до передней стенки — не менее 50 см.

6.2.3. Перед тем, как включить озонатор, необходимо ознакомиться с настоящим паспортом.

6.2.4. Открыть дверь, достать шнур из отсека, вставить резиновую втулку шнура в паз на задней стенке озонатора и закрыть дверь.

6.2.5. Установить переключатель - таймер в розетку 220 В. Вилку сетевого шнура озонатора установить в гнездо переключателя - таймера.

Примечание. Включать только через переключатель-таймер.

6.3. Порядок работы

6.3.1. В режиме программирования произвести запись в память переключателя - таймера соответствующих времен включения и отключения питания по дням недели, часам, минутам. Можно запрограммировать до семи временных пар, распределяя их по семи отдельным дням недели, или четырем временным блокам (дней недели), или до семи временных пар в течение суток.

6.3.2. Установить выключатель на передней панели в положение «Включено».

6.3.3. Покинуть помещение, в котором установлен озонатор, закрыть дверь, установить табличку «Вход запрещен. Опасная концентрация озона» или опечатать.

6.3.4. В заданное время автоматически включается в работу озонатор, о чем сигнализируют индикация EIN (Включено) на дисплее переключателя - таймера и индикатор выключателя на передней панели озонатора. Одновременно с ними начинает работать вентилятор и происходит продувка пластин озонирующего элемента. Через 3-5 минут после включения вентилятора сигнал с платы управления и защиты включит озонирующий элемент и начнется генерация озона.

6.4. Возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 3.

Таблица 3

| № | Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При включении озонатор не работает | Обрыв или ненадежный контакт в сетевом шнуре | Отремонтировать сетевой шнур |
| 2 | Перегорел предохранитель | Неисправен вентилятор | Заменить предохранители и вентилятор |
| 3 | Пробои трансформатора | Неисправен трансформатор | Заменить трансформатор |
| 4 | Отсутствует индикация | Неисправен переключатель-таймер | Отремонтировать или заменить переключатель-таймер |
| 5 | При включении озонатора происходит кратковременный локальный искровой разряд в озонирующем элементе | 1. Перегорают предохранители 2. Пробой стекла в одном из закрытых электродов озонирующего элемента | 1. Заменить предохранители 2. Отремонтировать озонирующий элемент Отрезать провода от открытых электродов, соседних с пробитым закрытым электродом |

# ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ОЗОНИРОВАНИЯ

Выбор режимов озонирования производить согласно таблице А1.

Таблица А 1

| Объем помещения, куб. м | Время обработки помещения в режиме хранения продукции, в минутах | Время обработки помещения в режиме дезинфекции помещения и оборудования, в минутах |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1,0 | 5,0 |
| 20 | 1,3 | 10,0 |
| 30 | 1,5 | 15,0 |
| 40 | 2,0 | 20,0 |
| 50 | 2,4 | 25,0 |
| 100 | 4,8 | 50,0 |
| 150 | 7,0 | 80,0 |
| 200 | 10,0 | 100,0 |
| 250 | 12,0 | 120,0 |

Качество обработки помещения (оборудования) достигается суммарным временем, определяемым как время цикла обработки Тц.

Т ц. = (Tpa6.+Tn.) x N, где:

Т ц. — полное время обработки в мин.,

Т раб. — время работы озонатора (определяется по таблице, в зависимости от объема обрабатываемого помещения),

Т п. —время паузы (озонатор выключен), определяется временем распада озона и принимается равным 20-30 минутам,

N — количество включений озонатора.

Качество обработки определяется микробиологическими анализами на зараженность стен и воздуха микроорганизмами и плесенью. Анализы проводят до и после озонирования согласно «Временной инструкции по оценке зараженности стен и воздуха холодильных камер плесенью», утвержденной заместителем Министра торговли РСФСР Ивановым 03.07.1968 г.

Примечания.

1. Вышеприведенные режимы включения согласованы с производительностью озонатора воздуха.

2. Режим дезинфекции рассчитан на максимальную загрязненность помещения.

В процессе эксплуатации режимы корректируются в соответствии с микробиологическими анализами.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАЙМЕРА

1. В озонаторе используется программируемый таймер WT-370/372.

Для сохранения значения времени и заданной программы работы при пропадании сетевого напряжения в нем применяется батарея LR44.

2. Установка текущего времени

2.1. Нажать и удерживать нажатой кнопку TAG до появления на дисплее индикации установки 12 или 24 часовой шкалы времени часов «12h/24h».

2.2.Выбрать нажатием на кнопку STD режим «24h».

2.3. Включить кнопкой PGM установку времени (мигают часы и минуты).

2.4. Установить нажатием на кнопку STD показание часов.

2.5. Установить нажатием на кнопку MIN показание минут.

2.6. Установить нажатием на кнопку TAG показание дня недели.

2.7. Установить нормальный режим индикации нажатием на кнопку PGM.

3. Программирование времени включения/выключения

3.1. Нажать на кнопку PGM для переключения из режима индикации в режим программирования включения первого интервала времени, при этом на дисплее высвечивается «ON» и в правой части дисплея «I» - номер программируемого интервала времени.

3.2. Установить нажатием на кнопку TAG показание дня недели. По выбору возможна установка одного из дней недели, при этом на дисплее будет высвечиваться:

«МО» - понедельник, «TU» - вторник, «WE» - среда, «ТН» - четверг, «FR» - пятница, «SA» - суббота, «SU» - воскресенье; возможна также установка пяти рабочих дней, или дней с пятницы до воскресенья, или субботы и воскресенья, или всех дней недели сразу.

3.3. Установить нажатием на кнопку STD показание часов.

3.4. Установить нажатием на кнопку MIN показание минут.

3.5. Переключить режим программирования включения первого интервала времени в режим программирования выключения первого интервала времени нажатием на кнопку PGM, при этом на дисплее вместо «ON» должно высвечиваться «OFF».

3.6. Повторить указания пунктов 3,1-3,5 для программирования второго и последующих интервалов времени. Всего может быть запрограммировано 7 интервалов времени включения/ выключения, что в случае применения их каждый день дает до 49 интервалов в неделю.

3.7. Для обеспечения работы таймера по заданной программе указатель «Y» в нижней части дисплея должен быть в положении AUTO. Для установки указателя следует нажать кнопку MIN и удерживать её до установления указателя в положение AUTO.

4. Для стирания ранее записанной установки времени следует нажать и удерживать нажатой кнопку TAG до появления на дисплее символов «-:- -» вместо установленного значения времени.

5. Замена батареи

5.1. Батарея подлежит замене, если на дисплее не высвечивается отдельный символ

«Q ». На задней стенке таймера необходимо крестовой отверткой вывернуть винт, после чего против часовой стрелки повернуть крышку, вынуть заменяемую батарею и установить новую.

5.2. При замене батареи вместо LR44 можно применить отечественный аналог типоразмера R44, например СЦ-0,18.

Контакты: (3412) 57-81-57, (912) 853-55-56, (922) 685-93-85